
POLITECNICO DI MILANO

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria



**LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE NELL’ERA DELLE TECNOLOGIE DIGITALI**

Relatore: Prof. Veronica Cimolin Correlatore: Ing. Daniela Motta

Tesi di Laurea di: Francesco Raffaele Tranquillo, matricola 905980

Anno Accademico 2018-2019

2

*Spazio per dedica*

|  |  |
| --- | --- |
| **Indice** |  |
| [**Sommario**](#_bookmark0) | **V** |
| [**Abstract**](#_bookmark1) | **VI** |
| [**1 Introduzione**](#_bookmark2) | **1** |
| [1.1 Organizzazione della ASST Vimercate](#_bookmark3) . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| [1.1.1 Polo Ospedaliero](#_bookmark4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| [1.1.2 Rete Territoriale](#_bookmark5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| [1.1.3 La Missione Aziendale](#_bookmark6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| [1.1.4 Il presidio di Vimercate](#_bookmark9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| [1.2 L’U.O.C. Ingegneria Clinica presso l’ASST Vimercate](#_bookmark10) . . . . . . . . . | 7 |
| [1.2.1 Organizzazione e attivià della Struttura](#_bookmark11) . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| [1.2.2 L’attività di manutenzione](#_bookmark13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| [**2 La manutenzione dei dispositivi medici**](#_bookmark14) | **11** |
| [2.1 Definizioni](#_bookmark15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| [2.1.1 Dispositivo medico](#_bookmark16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| [2.1.2 Manutenzione correttiva e preventiva](#_bookmark17) . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| [2.2 Modalità organizzative di manutenzione nelle strutture sanitarie](#_bookmark18) . . . | 13 |
| [2.3 La manutenzione del parco tecnologico in ASST Vimercate](#_bookmark19) . . . . . . | 14 |
| [2.3.1 Manutenzioni programmate](#_bookmark20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| [2.3.2 Manutenzioni correttive](#_bookmark23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| [2.4 Esempio di manutenzione programmata: Ecografo](#_bookmark26) . . . . . . . . . . | 21 |
| [**3 Industria 4.0: tra manutenzione predittiva e tecnologie digitali**](#_bookmark27) | **22** |
| [3.1 Industria 4.0 e tecnologie emergenti](#_bookmark28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| [3.2 Manutenzione predittiva: il contesto normativo](#_bookmark29) . . . . . . . . . . . . | 23 |
| [3.3 Vantaggi della manutenzione predittiva](#_bookmark30) . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| [3.4 Metodi analitici di predizione](#_bookmark32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |
| [3.4.1 Classificazione: *“La macchina subirà un guasto?”*](#_bookmark33). . . . . . . | 29 |
| [3.4.2 Regressione: *“Tra quanto tempo la macchina subirà un guasto?”*](#_bookmark38) | 32 |

[3.4.3 Detezione di anomalie: *“Il comportamento della macchina presenta*](#_bookmark42) *delle anomalie?”* 36

## [Bibliografia](#_bookmark44) 39

**Elenco delle figure**

* 1. [Organigramma aziendale](#_bookmark7) 4
  2. [Ospedale di Vimercate, ingresso](#_bookmark8) 6
  3. [Ospedale di Vimercate, vista aerea](#_bookmark12) 8
  4. [Ruoli dei diversi attori coinvolti nella manutenzione programmata](#_bookmark21) 17
  5. [Documenti di riferimento relativi alla procedura di manutenzione programmata](#_bookmark22) 17
  6. [Ruoli dei diversi attori coinvolti nella manutenzione correttiva](#_bookmark24) 20
  7. [documenti di riferimento](#_bookmark25) 21
  8. [Numero di prestazioni ambulatoriali in ASST Vimercate per tipologia](#_bookmark31)

[di esame.](#_bookmark31) 25

* 1. [Modello di neurone artificiale.](#_bookmark39) 33
  2. [Topologia di rete neurale feedforward.](#_bookmark41) 35
  3. [Topologia di una LSTM](#_bookmark43) 37

# Elenco delle tabelle

**Sommario**

Il sommario deve contenere 3 o 4 frasi tratte dall’introduzione di cui la prima inquadra l’area dove si svolge il lavoro (eventualmente la seconda inquadra la sottoarea più specifica del lavoro), la seconda o la terza frase dovrebbe iniziare con le parole “Lo scopo della tesi è. . . ” e infine la terza o quarta frase riassume brevemente l’attività svolta, i risultati ottenuti e deventuali valutazioni di questi.

# Abstract

The abstract must contains 3 or 4 sentences from the introduction. The first one should be related to the area of the study, with the second one more, possibly, specific about the same area. The third one should start with the formula: “The goal of this dissertation is. . . ”. Finally, the fourth sentence should be a brief summary of the activity, with the relatives results and possible evaluation of the same.

# Introduzione

Questo capitolo introduttivo sarà dedicato all’organizzazione dell’ASST Vimercate, alla sua origine istituzionale e alla descrizione del ruolo e delle attività svolte dalla

U.O.C. Ingegneria Clinica, con particolare riferimento al tema della gestione della manutenzione dagli aspetti più convenzionali a quelli più innovativi oggetto del presente elaborato di tesi.

## Organizzazione della ASST Vimercate

Il presente lavoro di tesi è frutto dell’esperienza di tirocinio svolta presso l’ASST Vimercate da Marzo a Ottobre 2019.

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate è parte del Sistema Socio-Sanitario Regionale, nell’ambito del quale esercita le proprie funzioni di prevenzione, diagno- si, cura, riabilitazione e presa in carico, con la finalità primaria di contribuire al miglioramento dello stato di salute della popolazione.

L’attuale assetto organizzativo dell’Azienda deriva dalla riorganizzazione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo conseguente all’approvazione della L.R. n. 23 del 11 agosto 2015.

Le ASST si articolano in due settori aziendali rispettivamente definiti rete territoriale e polo ospedaliero.

Il settore aziendale polo ospedaliero si articola in presidi ospedalieri e/o in dipartimenti organizzati in diversi livelli di intensità di cura, tecnologica e organizzativa, in coerenza con la normativa nazionale.

Il settore aziendale rete territoriale eroga prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità, le cure intermedie e garantisce le funzioni e le prestazioni medico-legali. Il settore rete territoriale eroga, altresì, le prestazioni distrettuali fornite alle persone, che erano erogate dalle ASL ad eccezione di quelle ora espressamente attribuite alle ATS, tra cui: assistenza specialistica ambulatoriale, servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze,

servizi consultoriali, servizi per disabili, anziani, cronici e fragili, assistenza domiciliare integrata [[1].](#_bookmark45)

* + 1. **Polo Ospedaliero**

Si riportano le strutture facenti parte del Polo Ospedaliero:

* + - * Ospedale Vittorio Emanuele III a Carate Brianza
      * Ospedale C. Borella a Giussano
      * Ospedale Trabattoni e Ronzoni a Seregno
      * Ospedale Civile a Vimercate
      * Ambulatori ospedalieri e territoriali di Arcore, Besana Brianza, Carate Brianza, Giussano, Lentate sul Seveso, Lissone, Macherio, Meda, Seregno, Seveso, Usmate, Vimercate Centri odontostomatologici di Arcore, Besana Brianza, Carate Brianza, Giussano, Lissone, Macherio, Seregno, Vimercate
      * Servizi dialisi di Agrate Brianza, Carate Brianza, Lissone, Seregno, Vimercate
      * Centri psicosociali/Ambulatori psichiatrici di Carate Brianza, Besana Brianza, Lissone, Seregno, Vimercate Centri psichiatrici diurni/residenziali di Bernareggio, Besana Brianza, Carate Brianza, Meda, Seregno
      * Ambulatori territoriali neuropsichiatrie infanzia/adolescenza di Besana Brianza, Giussano, Lentate sul Seveso, Lissone, Seregno, Seveso, Usmate
      * Centri neuropsichiatrici infanzia/adolescenza diurni/residenziali di Besana Brian- za, Lissone
    1. **Rete Territoriale**
       - Distretto di Carate Brianza
       - Distretto di Seregno
       - Distretto di Vimercate
       - Consultori familiari di Arcore, Carate Brianza, Concorezzo, Giussano, Lentate sul Seveso, Lissone, Meda, Seveso, Seregno, Vimercate
       - Centro riabilitativo diurno di Usmate
       - Nuclei operativi alcologia di Seregno, Vimercate
       - Servizio dipendenze di Carate Brianza
    2. **La Missione Aziendale**

La missione dell’Azienda è quella di contribuire alla promozione, al mantenimento e al recupero delle condizioni di salute della popolazione, erogando prestazioni sia sanitarie sia sociosanitarie, secondo standard di eccellenza, di media e elevata complessità, nel rispetto della dignità della persona, del bisogno di salute, dell’equità dell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza, dell’economicità nell’impiego delle risorse ed in coerenza con i principi e gli obiettivi definiti dal Piano Sanitario Nazionale e dal Piano Sanitario Regionale.

L’Azienda intende strutturare un sistema “che si prenda cura” della persona e del suo benessere, collaborando attivamente con tutti gli attori del Sistema Socio-Sanitario, al fine di perseguire l’obiettivo di rafforzare nel cittadino la percezione di un’identità comune, garantendo così a tutti parità di accesso ai servizi.

In figura [1.1](#_bookmark7) viene riportato l’organigramma aziendale in cui sono evidenziati gli organi di vertice e le strutture (semplici e complesse) cui essi fanno capo.

Costituiscono la Direzione Strategica dell’Azienda, unitamente al Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Direttore Sociosanitario. Essi partecipano con il Direttore Generale alla direzione dell’Azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con proposte e pareri, alla formulazione delle decisioni della Direzione Strategica. Sono, quindi, soggetti attori, unitamente al Direttore Generale, di quella funzione di programmazione, di allocazione delle risorse, di committenza dei servizi e di valuta- zione dei risultati, propria della Direzione Strategica. Essi esercitano le loro funzioni attraverso il processo di budget, che li vede direttamente coinvolti e responsabili dal momento delle scelte aziendali di programmazione alla negoziazione dei budget con i Direttori dei Dipartimenti ed i Responsabili delle Funzioni di Staff, al monitoraggio e all’eventuale revisione degli obiettivi di budget fissati.

In particolare, le funzioni proprie di ogni Direzione possono essere riassunte come segue:

* + - * **Direzione Generale**: Il Direttore Generale rappresenta legalmente l’Azien-




Figura 1.1: Organigramma aziendale

da ed esercita tutti i poteri di gestione complessiva, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario. Egli ha il compito di combinare i fattori produttivi per il perseguimento degli obiettivi sanitari posti dalla Regione, in condizioni di massima efficienza ed efficacia. Il Direttore Generale è quindi responsabile del governo clinico dell’azienda, con riferimento sia alla qualità, che all’efficacia e all’efficienza tecnica. Il governo clinico si realizza nell’esercizio della responsabilità del miglioramento continuo dei servizi erogati, nella salvaguardia di alti standard assistenziali da parte dei professionisti dell’organizzazione, ed è volto ad assicurare l’adozione di sistemi di garanzia e di qualità, compatibilmente con le risorse disponibili.

* + - * **Direzione Amministrativa**: Il Direttore Amministrativo dirige i servizi am- ministrativi della Azienda Socio Sanitaria Territoriale. In particolare:
        + Svolge attività di direzione e coordinamento, nei confronti dei direttori delle strutture amministrative complesse.
        + Svolge attività necessarie per il controllo di gestione dell’azienda ed il controllo di qualità dei servizi come la nomina dei responsabili delle strutture organizzative professionali e funzionali dell’area amministrativa.
        + Persegue il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, con particolare riferimento agli aspetti giuridico-amministrativi ed economico- finanziari.
      * **Direzione Sanitaria**: Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari. In particolare:
        + Svolge attività di indirizzo, coordinamento, supporto, verifica nei confronti dei responsabili dei servizi sanitari e promuove l’integrazione dei servizi stessi.
        + Esercita per tutte le strutture ed i Centri di responsabilità sanitari dell’a- zienda le funzioni di verifica e di controllo dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
        + Coordina le strutture dell’azienda ospedaliera e garantisce l’integrazione tra le stesse, anche attraverso la predisposizione di appositi protocolli.



Figura 1.2: Ospedale di Vimercate, ingresso

* **Direzione Socio-Sanitaria**: Il Direttore Sociosanitario dirige il settore azien- dale rete territoriale della Azienda Socio Sanitaria Territoriale.
  + 1. **Il presidio di Vimercate**

Nella [1.2](#_bookmark8) viene riportata un’immagine dell’ingresso principale del nuovo Ospedale di Vimercate.

Il Presidio di Vimercate vanta una storia millenaria: nacque, grazie all’azione dei Monaci di Sant’Ambrogio, come ricovero per pellegrini nell’833 con il nome di “L’Hospitale di San Damiano”. Fu ribattezzato nel 1447 dapprima con il nome di “Hospitale di San Giuseppe” e quindi “Hospitale Pauperum”, infine venne indicato con il nome di “Hospitale del Borgo di Vicomercato”, a seguito di un’opera di riorganizzazione indotta dall’allora arcivescovo di Milano, Enrico Rampini. Nel 1778, sotto la spinta del Conte Trotti, sovrintendente dell’ospedale, il nosocomio venne ristrutturato e si costruì un nuovo fabbricato, l’“Opera Pia ed Ospitale dei Poveri e

luoghi Pii Uniti di Vimercate” inaugurato nel 1783 e tuttora esistente. Altri interventi di ristrutturazione e di riforma portarono alla costruzione nel 1926 dell’Ospedale di Circolo, nel 1937 del Padiglione Sanitario, nel 1954 del Dispensario, nel 1958 del Padiglione Maternità, e nel 1961 del Poliambulatorio Inam. Nel 1973 venne inaugurato il primo monoblocco chirurgico: Vimercate diventò il presidio ospedaliero della Ussl 60, e nel 1995 della Ussl 28.

Dal gennaio 1998 Vimercate è l’Ospedale capofila dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Vimercate”, ridenominata nell’anno 2009 “Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate”.

Importante è sottolineare che dal 30 ottobre 2010 l’Ospedale di Vimercate ha iniziato una nuova vita: l’attività si è infatti trasferita nella nuova sede di via Santi Cosma e Damiano, nel Nuovo Complesso Ospedaliero voluto, insieme a Como, Legnano, Milano Niguarda e Bergamo, dalla Giunta Regionale lombarda.

Il nuovo Ospedale, vero fiore all’occhiello dell’Azienda, progettato dall’arch. Mario Botta e costruito in soli tre anni, si sviluppa su tre piani fuori terra e due interrati, per una superficie totale di 113.000 mq (nella figura [1.3](#_bookmark12) si riporta una ricostruzione di una visualizzazione aerea tratta dai piani di costruzione del nuovo Ospedale [[2]).](#_bookmark46)

L’architettura, la tecnologia e l’organizzazione sono tutte finalizzate a porre al centro dei percorsi logistici e diagnostico-terapeutici il paziente, con le sue patologie e il suo vissuto familiare e sociale; anche per questo motivo l’assistenza è organizzata secondo il modello per intensità di cura.

## L’U.O.C. Ingegneria Clinica presso l’ASST Vimercate

* + 1. **Organizzazione e attivià della Struttura**

L’Unità Operativa Complessa (U.O.C.) Ingegneria Clinica, in staff alla Direzione Sanitaria Aziendale come da organigramma aziendale in figura [1.1,](#_bookmark7) partecipa alla cura della salute garantendo un uso sicuro, appropriato, efficiente ed economico delle apparecchiature elettromedicali in dotazione all’Azienda. L’U.O.C. Ingegneria Clinica




Figura 1.3: Ospedale di Vimercate, vista aerea

si articola territorialmente con una sede centrale a Vimercate e un ufficio a Carate, è diretta da un Ingegnere Biomedico e si avvale delle seguenti risorse umane:

* + - * 3 collaboratori tecnici
      * 2 assistenti tecnici
      * 1 collaboratore amministrativo

La Struttura si occupa dell’aspetto gestionale e strategico delle tecnologie biomediche, svolgendo un ruolo di supporto alla Direzione Strategica attraverso:

* + - * La programmazione e la valutazione degli acquisti
      * La manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in dotazione all’Azienda
      * Valutazioni di Hospital Based Health Technology Assessment finalizzate al- l’introduzione di nuove tecnologie ed ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse tecnologiche a disposizione.

La Struttura svolge la propria attività coordinandosi con altre strutture tecniche, amministrative, con il personale sanitario dirigente e del comparto per il perseguimento di obiettivi comuni e la realizzazione di attività e progetti di interesse aziendale. Le principali attività svolte all’interno dell’U.O.C. Ingegneria Clinica comprendono:

* + - * **Gestione strategica degli investimenti**: effettuata mediante azioni di ri- cognizione delle esigenze (in supporto alla Direzione Strategica), attività di programmazione delle acquisizioni di apparecchiature elettromedicali attraverso strategie di Health Technology Assessment, attività di supporto alla U.O.C. Approvigionamenti per la predisposizione di capitolati di fornitura tramite ela- borazione di fabbisogni e dettagli tecnici necessari e infine attività di valutazione tecnica delle offerte pervenute e partecipazione alle commissioni giudicatrici.
      * **Gestione tecnica e operativa**: include la gestione e la supervisione delle

attività facenti parte del “ciclo di vita” delle tecnologie biomedicali (accettazione e collaudo, manutenzione correttiva, preventiva, straordinaria, verifiche elettri- che, controlli qualità, gestione database tecnico delle apparecchiature, training degli operatori, dismissione) tramite il supporto di un servizio di manutenzione esternalizzata e contratti con i produttori.

* + - * **Gestione dei contratti**: le specifiche competenze sono relative all’esecu- zione dei contratti di manutenzione, acquisizione in noleggio o proprietà di apparecchiature elettromedicali.
    1. **L’attività di manutenzione**

La gestione delle attività di manutenzione, come visto nel precedente paragrafo, rientra in una delle attività core del Servizio di Ingegneria Clinica (SIC), ovvero la gestione tecnica e operativa. In particolare, l’Azienda ha adottato la scelta di esternalizzare il servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali. A seguito di procedura di gara per l’affidamento del servizio, dal 1 dicembre 2015 il servizio di manutenzione esternalizzata viene erogato dalla società Tecnologie Sanitarie S.p.A. (comunemente e brevemente chiamata “Global Service”) che si occupa appunto delle attività di manutenzione (correttiva, preventiva, verifiche elettriche, controlli qualità) secondo quanto stabilito dal Capitolato di gara di appalto e nel contratto di affidamento.

# La manutenzione dei dispositivi medici

Nella prima parte di questo capitolo verranno introdotte le definizioni di “dispositivo medico”, “manutenzione correttiva” e “manutenzione preventiva” secondo le norme attualmente in vigore. Successivamente verranno illustrate le principali strategie di manutenzione negli ospedali, con riferimento alla realtà ospedaliera di Vimercate. Verranno quindi presentati gli attori coinvolti nella gestione della manutenzione e i loro ruoli. Infine verranno riportati alcuni esempi di manutenzione (sia correttiva che preventiva) a cui si è assistito durante il periodo di tirocinio presso l’ospedale.

## Definizioni

* + 1. **Dispositivo medico**

Un dispositivo medico, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 24/02/1997 nr. 46, con la quale viene recepita, in Italia, la direttiva europea 93/42/EEC (MDD, medical device directive), viene definito come:

*“qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l’azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali* [*mezzi.[3]”*](#_bookmark47)

* + 1. **Manutenzione correttiva e preventiva**

La manutenzione correttiva viene definita come :

*“manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di una avaria e volta a riportare un’entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta.”* (CEI 62-122).

Questa strategia consiste quindi nel mantenere la macchina in esercizio fintanto che il manifestarsi o il progredire di una anomalia costringe il gestore a fermare la macchina. La strategia, presenta sia aspetti positivi che negativi. Il fattore positivo è un costo di manutenzione e di fermo macchina pressoché nullo fin tanto che la macchina funziona come dovrebbe. I fattori negativi possono invece essere sintetizzati in:

* + - * elevata perdita di ricavi dovuti al fermo macchina per guasto
      * imprevedibilità dell’intervento e quindi delle eventuali operazioni di deviazione del flusso produttivo in corso
      * generalmente elevati costi di riparazione. Un guasto che si protrae per molto tempo ad un componente può danneggiare altri dispositivi della macchina e può renderla inutilizzabile definitivamente.

La manutenzione preventiva (generica) viene definita come:

*“manutenzione eseguita ad intervalli regolari predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un dispositivo medico.”* (CEI 62-122 – UNI 9910).

La programmabilità dell’intervento consente una maggiore organizzazione dei lavoro di manutenzione e garantisce la possibilità di gestire i fermo macchina nella maniera più conveniente. Vengono inoltre date le definizioni (CEI 62-122) di:

* + - * **Manutenzione preventiva di primo livello**: *“controlli preventivi che do- vrebbero essere effettuati dall’operatore consistenti nell’ispezione a vista e, se ap- plicabili in semplici prove utilizzando i dispositivi medici. Queste prove/controlli devono essere descritti nel manuale d’uso.”*
      * **Manutenzione preventiva di secondo livello**: *“manutenzione preventiva effettuata da personale qualificato, consistente nell’ispezione visiva, nelle misure dei parametri importanti ai fini della sicurezza, nell’accertamento che la manu- tenzione di primo livello sia stata correttamente eseguita, nonché nell’esecuzione dei programmi di manutenzione prescritti dal costruttore.”*

## Modalità organizzative di manutenzione nelle strutture sanitarie

La gestione e l’attuazione della manutenzione delle varie apparecchiature elettromedi- cali presenti in una struttura sanitaria, sono attività core del Servizio di Ingegneria Clinica, che possono essere riassunte con il termine “Techonology Management”. Esso ha come obiettivo la soddisfazione di un bisogno primario comune a tutte le strutture sanitarie, ovvero l’ottimale gestione e l’utilizzo sicuro e appropriato di un parco macchine che, sviluppandosi di pari passo con lo sviluppo tecnologico, diventa sempre più diversificato e complesso.

In questo scenario di continua innovazione e crescente complessità tecnologica dei macchinari, si capisce la trasformazione che ha interessato negli ultimi anni l’attività manutentiva. Essa, concepita negli anni passati esclusivamente in funzione del ripri- stino di apparecchiature biomediche non funzionanti, sta progressivamente mutando verso una vera e propria funzione manageriale volta, in ultima analisi, al migliora- mento della qualità dell’assistenza al paziente del cui iter diagnostico-terapeutico l’elemento tecnologico gioca un ruolo fondamentale. Questo miglioramento di qualità è ottenuto grazie alla risoluzione degli obiettivi cardine dell’attività manutentiva, volti alla riduzione dei rischi connessi all’uso dei dispositivi medici, a diminuire i tempi di inutilizzo, a prevenire i guasti, a garantire la qualità delle prestazioni erogate, ad ottimizzare quindi, la durata fisiologica del prodotto.

Nelle diverse strutture sanitarie in cui è stato organizzato un Servizio di Ingegneria Clinica (SIC), è possibile individuare tre diversi modelli di organizzativi “ideali”:

* **SIC interno**: istituito internamente alla struttura sanitaria e con personale dipendente dalla struttura stessa. La tipologia di un Servizio di Ingegneria Clinica totalmente interno all’Azienda Sanitaria prevede che tutte le funzioni proprie dell’ingegneria clinica siano svolte con personale interno dipendente. La gestione della tecnologia secondo quest’ottica si basa sul presupposto che il personale sia altamente qualificato, che conosca dettagliatamente la situazione dell’ente, che abbia solidi legami con l’organizzazione sanitaria, tecnica ed amministrativa.
* **SIC esterno**: istituito mediante appalto di servizi ad una società di servizi

esterna che operi in modo coordinato e continuativo con l’ente. Questa strategia

consiste nell’affidamento del servizio globale di manutenzione ad un’azienda esterna o ad un consorzio di aziende, attraverso il quale la struttura sanitaria delega completamente la manutenzione (preventiva, correttiva, prove di sicurezza, controlli di qualità e tutte le attività tipiche di un ufficio tecnico) ad un’azienda esterna ad un prezzo complessivo stabilito solitamente attraverso il metodo della gara.

* + - * **SIC misto**: dove solo alcune attività sono affidate all’interno mentre altre sono

affidate a una società di servizi esterna che si integra nella struttura sanitaria. Questa tipologia rappresenta una modalità intermedia di organizzazione che prevede l’affidamento ad una società di servizi di solo una parte delle funzioni di ingegneria clinica (nella maggior parte dei casi l’effettuazione delle verifiche periodiche di sicurezza elettrica e/o la manutenzione), mentre le restanti sono svolte da personale interno.

## La manutenzione del parco tecnologico in ASST Vimercate

L’ultima modalità organizzativa citata, come preannunciato nel capitolo preceden- te [(1.2.2),](#_bookmark13) è quella adottata dalla ASST Vimercate. Il Servizio di gestione delle apparecchiature biomediche prevede in particolare:

* + - * l’effettuazione delle manutenzioni programmate e delle manutenzioni correttive
      * le verifiche di accettazione e collaudo
      * la predisposizione e l’aggiornamento del piano di manutenzione

Prima di descrivere nel dettaglio le attività di manutenzione (correttiva e programma- ta) sopracitate, è necessario specificare le forme di presenza con le quali una tecnologia biomedica può essere presente in una struttura sanitaria, dalle quali dipende l’or- ganizzazione della manutenzione per la tecnologia. Le forme di presenza sono così definite:

### *DA RIVEDERE*

* + - * Acquisto: l’apparecchiatura acquistata è di proprietà dell’azienda ospedaliera a seguito del pagamento corrisposto al fornitore.
* Noleggio: l’apparecchiatura in noleggio non è di proprietà dell’azienda ospedaliera. L’azienda versa un canone di noleggio all’azienda fornitrice per il periodo di tempo in cui il dispositivo sarà effettivamente utilizzato.
* Service: anche in questo caso l’apparecchiatura non è di proprietà dell’azienda ospedaliera. L’azienda fornitrice si impegna a mettere a disposizione all’azienda ospedaliera il dispositivo in questione a titolo gratuito per l’intero periodo di validità del contratto stipulato.
* Comodato d’uso

### *DA RIVEDERE*

Tutte queste forme di presenza sono caratterizzate da una gestione della manutenzione simile tra loro, direttamente collegata al periodo di garanzia della macchina. Fino allo scadere della garanzia, infatti, l’azienda fornitrice del macchinario è tenuta a comunicare al servizio di ingegneria clinica un calendario (il piano di manutenzione) in cui vengono specificate le date di intervento che seguiranno il collaudo del macchinario stesso. Nello specifico, in questo calendario sono presenti:

* gli interventi di manutenzione ordinaria che l’azienda fornitrice svolgerà (di numero e frequenza variabile a seconda della tecnologia),
* eventuali interventi di manutenzione correttiva,
* verifiche elettriche
* controlli periodici di qualità (calibrazioni ecc.)

Una volta terminato il periodo di garanzia (ovviamente inferiore rispetto alla vita utile effettiva del macchinario), sarà compito del Global Service effettuare tutte le attività di manutenzione espresse precedentemente, tramite le competenze del personale tecnico specializzato (ingengeri biomedici e tecnici informatici ed elettronici).

* + 1. **Manutenzioni programmate**

Per quanto riguarda le manutenzioni programmate, il Global si avvale di schede tecni- che, specifiche per ogni classe di dispositivo, che contengono procedure guidate sulle operazioni da seguire in sede di manutenzione programmata. Queste schede tecniche

sono redatte unendo sia le indicazioni del fabbricante del dispositivo, sia l’esperienza tecnica del Global Service, ottenendo quindi una procedura mista. Un esempio di procedura utilizzata dal Global per condurre una manutenzione programmata viene riportata nel capitolo [2.4](#_bookmark26)

Di seguito si riporta quanto presente nella Procedura Operativa Aziendale dal titolo “Manutenzione programmata” che ha lo scopo di descrivere le modalità con cui l’UOC Ingegneria Clinica gestisce le manutenzioni programmate di apparecchiature elettromedicali (indicate d’ora in avanti con la lettera “a”) nell’Azienda Ospedaliera al fine di garantirne l’integrità fisico-funzionale e l’affidabilità.

I ruoli delle figure coinvolte nella procedura di manutenzione programmata vengono riportati in figura [2.1.](#_bookmark21) La relativa documentazione di riferimento è riportata in figura [2.2.](#_bookmark22)

Sono responsabili della procedura operativa di manutenzione programmata di una (a) le seguenti figure:

* Gli utilizzatori delle varie SS/SC che opportunamente informati dal fornitore della (a) al momento della consegna e del collaudo e, supportati poi dai tecnici del Global Service (GS) durante l’utilizzo, eseguono ordinariamente tutti gli interventi previsti di manutenzione/pulizia/controllo giornaliero per il corretto mantenimento della stessa;
* Il GS che secondo i piani ed i calendari stabiliti dal Capitolato Speciale d’Appalto (CSA), esegue periodicamente e nel rispetto della normativa, le verifiche di sicu- rezza generale, le manutenzioni preventive, i controlli prestazionali/manutenzioni particolari, i controlli di qualità e le tarature su tutte le (a) in uso, supportando le ditte esterne (EST) per le apparecchiature non proprietarie, in garanzia e sotto contratto a cui è affidata nello specifico l’attività manutentiva;
* Il SIC che, una volta approvati i piani di manutenzione delle (a) stesi dal GS in virtù del CSA, controlla il corretto svolgimento delle attività programmate

Su specifiche classi di (a) la manutenzione programmata viene completata con l’attività di taratura. Per taratura si intende “ la verifica ed il controllo delle prestazioni




Figura 2.1: Ruoli dei diversi attori coinvolti nella manutenzione programmata




Figura 2.2: Documenti di riferimento relativi alla procedura di manutenzione programmata

metrologiche di una (a)”; scopo della taratura è accertarsi che il livello di sicurezza e delle prestazioni erogate da una (a) siano all’interno dei limiti definiti dalle norme e dalle tolleranze definite dal fabbricante. In caso di mancato rispetto, la taratura consente di allineare i valori misurati con quelli di riferimento. La taratura, per le

(a) proprietarie dell’A.O., è affidata al GS che conserva la strumentazione di misura necessaria per lo svolgimento dell’attività presso il laboratorio tecnico. A taratura avvenuta il tecnico esecutore deve riportare sul DOC\_ PM\_ GS tutte le specifiche degli strumenti di misura utilizzati (tipologia, marca, modello, s/n ed identificativo). Su ciascuno strumento è applicata un’etichetta che riporta l’ultima taratura avvenuta e la data di scadenza. E’ responsabilità di GS inviare presso i centri di calibrazione autorizzati le strumentazioni di misura oggetto di taratura. La taratura sulle (a) proprietarie in A.O. viene eseguita secondo la periodicità stabilita dal CSA [[4].](#_bookmark48)

* + 1. **Manutenzioni correttive**

Le manutenzioni correttive avvengono in seguito all’insorgenza di un guasto ad un macchinario. Il reparto interessato dal problema compila una richiesta di intervento tramite il software del Global Service, “Coswin8i”, descrivendo la natura del guasto e l’urgenza di un intervento correttivo. La “chiamata” viene ricevuta dai tecnici del Global che, se l’urgenza lo permette, pianificano una data in cui eseguire l’azione correttiva, in accordo anche con il reparto. Se invece il guasto richiede un intervento tempestivo, una squadra (solitamente composta da 2 o 3 tecnici) si reca nel reparto di ubicazione del macchinario di interesse e procede, dove possibile, ad effettuare una prima riparazione. Se la problematicità lo richiede, il macchinario viene portato nel laboratorio del Global Service, in cui è possibile effettuare riparazioni sia di tipo elettrico/elettronico, sia di tipo informatico e meccanico.

Nel caso in cui il Global Service non riesca, con mezzi propri, a riparare un even- tuale guasto, esso si assume la responsabilità (finanziaria) di contattare il fornitore dell’apparecchio e procede in una delle seguenti modalità:

1. Il Global Service invia l’apparecchio in assistenza al fornitore e comunica al reparto un prospetto delle tempistiche necessarie per la risoluzione del guasto.
2. Il Global Service richiede alla ditta produttrice del dispositivo l’intervento di un tecnico specializzato e stabilisce con essa una data di intervento utile a minimizzare i disagi che il fermo macchina può generare al reparto di interesse.

Per completezza, viene riportato quanto scritto nella Procedura Operativa Aziendale dal titolo “Manutenzione correttiva” che ha lo scopo di descrivere le modalità con cui l’UOC Ingegneria Clinica gestisce le manutenzioni correttive di (a) nell’Azienda Ospedaliera al fine di garantirne l’integrità fisico-funzionale e l’affidabilità.

Sono responsabili della procedura di manutenzione correttiva per una (a) le seguenti figure:

* Le Unità Operative (Coordinatrice e suo delegato) che in caso di mal funzio- namento di una (a) deve attivare il GS, tramite richiesta via informatica o telefonica, per l’assistenza tecnica del caso;
* Il GS che durante la riparazione di una (a) osserva nel pieno rispetto le pre- scrizioni della normative vigenti in materia, anche in ordine agli obblighi verso il fabbricante per consentire, a quest’ultimo, la sorveglianza post-vendita e la rintracciabilità delle (a) in ogni momento;
* Il costruttore che rimane a capo della piena responsabilità per eventuali vizi o difetti originati dalla (a) qualora gli utilizzatori dimostrano di avere assunto tutti i comportamenti atti a preservare lo stato, l’efficienza e il funzionamento della (a) senza alternarne la destinazione d’uso;
* Il SIC che monitora l’avanzamento di un’ attività di riparazione sulla (a) attra- verso l’utilizzo del software di gestione Coswin8i, verificando che la risoluzione in un guasto avvenga nel rispetto di quando descritto nel CSA.

La manutenzione correttiva viene eseguita su tutte le (a) dal GS o dalla EST, o sua emanatrice, su richiesta dell’Unità Operativa utilizzatrice che richiede l’assistenza, oppure ogniqualvolta che durante l’attività di manutenzione preventiva, il GS ravvisi la necessità di una riparazione [[5].](#_bookmark49)

Il coinvolgimento delle diverse strutture operative nella manutenzione correttiva di una (a) è descritto nella figura [2.3.](#_bookmark24) La relativa documentazione di riferimento è




Figura 2.3: Ruoli dei diversi attori coinvolti nella manutenzione correttiva

riportata in figura [2.4.](#_bookmark25)




Figura 2.4: documenti di riferimento

## Esempio di manutenzione correttiva: Risonanza magnetica Philips Achieva

## Esempio di manutenzione programmata: Ecografo

1. **Industria 4.0: tra manutenzione predittiva e tecnologie digitali**

In questo capitolo verrà data, dopo una breve introduzione storica, la definizione di “industria 4.0” e di “manutenzione predittiva”. Verranno inoltre riportati i vantaggi nell’utilizzo delle tecnologie digitali a scopo predittivo nell’ottica della manutenzione e verranno descritti i principi teorici dell’analisi predittiva, specificando le principali tecniche di analisi e modelli di machine learning utilizzati attualmente.

## Industria 4.0 e tecnologie emergenti

La storia della manutenzione predittiva è intrinsecamente legata a quella della quarta rivoluzione industriale la quale, a sua volta, si configura come uno sviluppo della terza rivoluzione industriale, definita come rivoluzione digitale. Quest’ultima, iniziata negli anni 80 del secolo scorso, è caratterizzata dalle innovazioni tecnologiche che hanno permesso il “salto tecnologico” dalle tecnologie analogiche e dei dispositivi meccanici alle attuali tecnologie digitali, come ad esempio il pc (personal computer), internet e in generale la branca degli argomenti di interesse della ICT (information and communications technology). In questo contesto, la quarta rivoluzione industriale nasce proprio da queste innovazioni tecnologiche ed è caratterizzata dall’evoluzione di tecnologie emergenti il cui impatto sulla società e sulla qualità della vita non ha eguali in tutta la storia umana. Tra le tecnologie emergenti rientrano la robotica, la nanotecnologia, i computer quantistici, la medicina rigenerativa, l’Industrial Internet of Things, la domotica e l’intelligenza artificiale applicata in svariati campi (per esempio automazione industriale, diagnostica per immagini, buisness intelligence e analisi di big data).

Con questa premessa, si intuisce come la manutenzione predittiva sia diretta conse- guenza di un’ applicazione sinergica delle sopracitate tecnologie. Essa si appropria infatti di metodiche caratteristiche di diversi campi al fine di determinare lo stato di salute di una tecnologia per prevedere l’istante temporale ottimale in cui condurre le operazioni di manutenzione e quindi il tempo residuo prima di un guasto.

Tra queste metodiche rientra ad esempio l’utilizzo di tecnologie IoT: infatti la valuta- zione dello stato di salute di un ipotetico parco macchine viene effettuata tramite l’utilizzo di una rete di sensori in grado di comunicare l’andamento nel tempo di alcune variabili di interesse (monitoraggio online). Oppure ancora, come il nome stesso suggerisce, la componente “predittiva” è affidata a più o meno sofisticati, a seconda del contesto, algoritmi di artificial intelligence basati a loro volta sull’applicazione di tecniche di machine learning in grado, in questo caso, di analizzare e predire l’evolu- zione di serie temporali sia in modo semi-automatico (apprendimento supervisionato) sia in modo totalmente automatico (apprendimento non supervisionato).

## Manutenzione predittiva: il contesto normativo

Dal punto di vista normativo, la definizione di manutenzione predittiva viene delineata, a livello europeo, nella EN 13306 dove, nella versione attualmente in vigore (EN 13306:2017) essa viene definita come:

*“Condition based maintenance carried out following a forecast derived from repeated analysis or known characteristics and evaluation of the significant parameters of the degradation of the* [*item”[6].*](#_bookmark50)

La stessa viene recepita in Italia con la UNI EN 13306:2018, secondo la quale per “manutenzione predittiva” si intende:

*“Manutenzione su condizione eseguita in seguito a una previsione derivata dall’analisi ripetuta o da caratteristiche note e dalla valutazione dei parametri significativi afferenti il degrado del*[*l’entità”[7].*](#_bookmark51)

Dove, sempre secondo la stessa norma, la manutenzione su condizione è definita come:

*“Manutenzione preventiva che comprende la valutazione delle condizioni fisiche, l’ana- lisi e le possibili azioni di manutenzione conseguenti”.*

La “valutazione”, sempre secondo la sopracitata norma, può avvenire mediante diverse modalità tra le quali:

* Osservazione dell’operatore
* Ispezione
* Collaudo
* Monitoraggio delle condizioni dei parametri del sistema

Tutte queste modalità vengono intese come “svolte secondo un programma, su richiesta o in continuo”.

Riassumendo, quindi, la manutenzione predittiva si configura come un caso “avanzato” di manutenzione preventiva, che mira alla minimizzazione dei tempi di fermo macchina grazie all’applicazione di analisi predittive, con lo scopo di predire, con una certa accuratezza, il tempo rimanente prima di un successivo “guasto” della macchina in esame.

## Vantaggi della manutenzione predittiva

I vantaggi di questa strategia di manutenzione possono essere sintetizzati in quattro punti fondamentali:

1. **Riduzione del tempo di fermo macchina**: Sicuramente il più concreto dei vantaggi della manutenzione predittiva. Abbattendo le probabilità di guasto di un macchinario, si riducono ovviamente i tempi di fermo macchina. I vantaggi di questo risultato sono immediatamente chiari: da una parte si risparmia in tempo e denaro, dall’altra si ha la sicurezza di erogare un servizio in modo continuativo, riducendo quindi la *customer dissatisfaction*, che in sanità è legata alla qualità della cura clinica ricevuta, disponibilità dei servizi e tempi di attesa. La gravità di un fermo macchina è ben intuibile se si considera la quantità di esami che vengono effettuati per mezzo di quella famiglia di macchinari “ad alta incidenza” come TAC, risonanze ed in generale tutti i dispositivi di diagnostica per immagini. In figura [3.1](#_bookmark31) sono rappresentati le 15 prestazioni ambulatoriali con il maggior numero di erogazioni in un anno nella ASST di Vimercate in riferimento alle tecnologie sopracitate.

I dati utilizzati per questa rappresentazione sono stati estratti dal portale di Regione Lombardia adibito alla pubblicazione e consultazione di open data [[8].](#_bookmark52) Appare ben




Figura 3.1: Numero di prestazioni ambulatoriali in ASST Vimercate per tipologia di esame.

chiaro che i fermo macchina relativi ad apparecchiature di questo tipo, che svolgono mediamente più di dieci mila esami all’anno (si parla quindi di circa trenta esami al giorno), siano delle criticità notevoli ed è facile immaginare la difficoltà con cui un reparto debba provvedere alla riorganizzazione dei crono-programmi in seguito ad un fermo macchina. Obiettivo della manutenzione predittiva è proprio quello di minimizzare queste criticità e, conseguentemente, di ottimizzare la gestione delle tecnologie.

1. **Ottimizzazione delle risorse**: In termini di componenti di un macchinario, tramite applicazioni di manutenzione predittiva è possibile eseguire delle opera- zioni di sostituzione di componenti prima che questi si degradino oltre un certo stato, andando quindi ad allungare la vita utile dell’apparecchiatura di cui essi fanno parte.
2. **Controllo**: La raccolta di dati utili all’implementazione di un programma di manutenzione predittiva è un passaggio cruciale per l’ottenimento di un completo controllo del processo che si vuole monitorare. L’obiettivo è quindi quello di conoscere, in ogni momento, lo stato di funzionamento di un macchinario al fine di pianificare e gestire in anticipo situazioni critiche di infungibilità. In particolare, si fa riferimento a tre tipologie di dati:

* Dati ambientali come temperatura, umidità, frequenza delle vibrazioni, ecc.
* Dati storici come informazioni sui guasti passati e operazioni di manutenzione svolte.
* Dati operativi come, ad esempio, informazioni circa l’effettivo utilizzo della macchina

1. **Sviluppo continuo e cultura “Data-driven”**: l’instaurazione di una stra- tegia di manutenzione predittiva rappresenta, per il settore industriale, un vantaggio competitivo in quanto permette di sfruttare la raccolta dei dati, grazie a tecnologie di IoT, per la costruzione di una strategia a lungo termine im- prontata sull’abbattimento dei costi e l’ottimale utilizzo delle risorse disponibili. Ritroviamo questi importanti obiettivi anche nel settore Sanitario dove, a fronte di esigenze sanitarie sempre crescenti (dovute al progressivo invecchiamento della popolazione e al conseguente aumento dei malati cronici) è richiesta una continua evoluzione dei sistemi di cura tale da contenere le spese e rispondere a questi bisogni sanitari ottimizzando l’uso dei mezzi a disposizione. Integrando servizi di manutenzione predittiva, inoltre, si abbracciano quei cambiamenti organizzattivi propri della *“Data-driven culture”*, ovvero di tutto l’insieme di approcci, obiettivi, strumenti e *skills* che orbitano intorno al concetto dell’utilizzo ottimale dei dati. Uno degli aspetti chiave di questa modalità di pensiero è proprio l’analisi dei dati generati da, ormai, qualsiasi macchinario, al fine di aumentare la conoscenza di un determinato processo e, in ultima analisi, ottenere su di esso un controllo completo.

Riassumendo quindi: la trasformazione digitale che sta interessando tutti i settori umani (compreso quello sanitario), ovvero la possibilità di raccogliere e conservare diversi tipi di dati in tempo reale, permette di conoscere meglio i problemi di un macchinario e di evitarne i fermo macchina andando così a migliorare sia, in ambito sanitario, la qualità del servizio offerto dalla macchina in questione sia la gestione della stessa.

## Metodi analitici di predizione

Nei paragrafi precedenti sono stati introdotti obiettivi e vantaggi della manutenzione predittiva. Nel seguente verranno invece descritti i metodi di machine learning sui quali essa si fonda.

Definiamo “Machine Learning” come lo studio o lo sviluppo di modelli e algoritmi che permettono ad un sistema (o un programma) di imparare dall’esperienza per aumentare le proprie performance durante l’esecuzione. Un sistema “impara” dall’e- sperienza E in riferimento a qualche tipo di task T e ad una misura di performance P, se le sue performance nell’eseguire il task T, come misurate da P, aumentano grazie all’esperienza. La fase di addestramento di un modello viene indicata come fase di *training*. Sistemi di questo tipo vengono chiamati “Modelli Adattativi”.

Un modello è tipicamente una funzione “obiettivo” tn (funzione “target”) che riceve uno o più (*n*) input (chiamati anche *features*, *variabili indipendenti*, *osservazioni* o *esempi*) e genera uno o più output (chiamati anche *classi* o *variabili dipendenti*). La definizione di questa funzione viene determinata, nell’approccio proprio del Machine Learning, attraverso un approccio “bottom-up” nel quale il sistema osserva un insieme di esempi e costruisce un modello basato su questi.

A seconda della tipologia di dati usati, si possono identificare tre paradigmi di training:

1. **Addestramento supervisionato** < xi, ti >: per ogni input xi, dato l’output desiderato ti, al modello è richiesto di imparare a produrre l’output corretto y dato un input x (mai osservato dal modello in precedenza). Quest’ultimo aspetto determina la capacità di un modello di generalizzare, ovvero produrre output corretti a fronte di input mai incontrati. Tramite questo tipo di addestramento si cerca di risolvere due tipi di problemi:
   * **Classificazione**: Il programma è addestrato per classificare un oggetto in

alcune classi (note). Un classico esempio è il problema di identificare quando una mail è classificabile come spam oppure no. Oppure, in ambito sanitario, recenti sono le applicazioni in cui vengono utilizzati algoritmi di machine learning per l’identificazione e la classificazione di una certa patologia in

diverse [situazioni[9],](#_bookmark53) [[10].](#_bookmark54)

* **Regressione**: Il programma è addestrato per predire un valore numerico e quindi predire l’andamento di una determinata serie numerica. Esempi applicativi di questo tipo possono essere ritrovati in numerosissimi ambiti. Si riportano qui di seguito solo alcuni esempi di applicazioni di machine learning utilizzati in ambito finanziaro [[11],](#_bookmark55) astronomico [[12],](#_bookmark56) turistico [[13]](#_bookmark57) e sanitario [[14].](#_bookmark58)

1. **Addestramento non supervisionato** < xi >: al modello è richiesto di iden- tificare regolarità tra i dati a disposizione per costruire una rappresetazione utilizzabile per condurre analisi e predizioni. Attraverso l’addestramento non supervisionato si possono affrontare problemi di:

* **Detezione di anomalie**: Il programma analizza i dati a disposizione e

impara autonomamente ad identificare pattern anomali.

* **Clustering**: Il programma identifica gruppi di esempi con caratteristiche simili

1. **Addestramento rinforzato** < xi >, {a1, a2, . . . }, *ri* ∈ *R*: Al modello viene richiesto di imparare a produrre azioni a1, a2 in modo tale da massimizzare le ricompense ricevute ri.

Relativamente alla manutenzione predittiva, le applicazioni per cui essa viene applicata rientrano nelle categorie di problemi di Classificazione, di Regressione e di Detezione di anomalie. Nello specifico, a questi problemi può essere associata una domanda che esplicita l’obiettivo che si vuole ottenere tramite la manutenzione predittiva. Le tre domande (d’ora in avanti indicate con il nome di “Use Case”) sono:

1. **Classificazione**: *“La macchina subirà un guasto?”*
2. **Regressione**:*“Tra quanto tempo la macchina subirà un guasto?”*
3. **Detezione di anomalie**:*“Il comportamento della macchina è anomalo?”*

Nei successivi paragrafi si espliciterà ognuno dei seguenti problemi, fornendo alcuni esempi di algoritmi utilizzabili in ognuno dei sopracitati casi.

* + 1. **Classiftcazione: *“La macchina subirà un guasto?”***

In questo tipo di problema, come già visto, l’obiettivo è quello di fornire una clas- sificazione per un determinato oggetto. L’“oggetto” in questione si configura come l’eventualità o meno della macchina di subire un guasto, a fronte di una serie di informazioni relative allo stato operativo della macchina stessa. A titolo di esempio, si rimanda al lavoro svolto da Battifarano et al. dal titolo “Predicting Future Machine Failure from Machine State Using Logistic Regression” [[15]](#_bookmark59) nel quale, a partire da informazioni riguardanti lo stato operativo della macchina in un dato istante tem- porale, si è addestrato un modello di regressione logistica per predire lo stato di funzionamento del macchinario con 24 ore di anticipo.

La regressione logistica è un metodo di classificazione comunemente utilizzato in applicazioni simili. Esso modellizza la probabilità di una variabile binaria target **Y** (che nel caso sopracitato rappresenta lo stato di “salute” della macchina differenziandolo in “funzionante” e “non funzionante” ) a partire da un vettore di features **X** (le informazioni sullo stato operativo del macchinario) trasportando una combinazione lineare delle features nell’intervallo (0,1) tramite una trasformazione non lineare data dalla [1:](#_bookmark34)

*α*+*βT x*

*e*

*P* (*Y* = 1 | *X* = *x*) = *π*(*x*) = 1 + *eα*+*βT x* (1)

L’addestramento del modello, in questo caso, consiste nell’identificazione del migliore set di parametri *α* e *β*, ovvero i valori che aumentano la precisione del modello. Più nel dettaglio, la stima dei coefficienti di regressione della [Equation 1](#_bookmark34) si realizza tramite la risoluzione di un problema di massimizzazione di una specifica funzione, chiamata “verosomiglianza” *L* (chiamata anche funzione di *likelyhood* in inglese). Questa funzione esprime la probabilità condizionata che un insieme di esempi (*t*1*, ..., tN* ), ovvero i dati utilizzati per l’addestramento del modello, vengano determinati da uno specifico set di parametri *θ* (in questo caso i parametri sono *α* e *β* citati precedentemente).

Prima di inoltrarci nella risoluzione matematica del problema, è importante sottolinea- re che questo approccio è chiamato frequentista, cioè che fa affidamento esclusivamente

sull’esperienza. Una diversa strategia è data, come si vedrà, dall’approccio bayesiano nel quale, per la determinazione dei coefficienti del modello, si utilizza come infor- mazione (mancante nell’approccio frequentista) anche una conoscenza a priori della possibile distribuzione dei parametri ricercati e l’esperienza viene utilizzata di volta in volta per correggere questa conoscenza a priori in modo da allinearsi con le evidenze generate dall’esperienza.

Definiamo quindi il problema di massimizzazione della funzione di likelyhood (chiama- to *MLE* ovvero **Maximum Likelyhood Estimation**) relativamente ad un problema di classificazione. La funzione obiettivo *tn*, nel caso di un problema di classificazione binaria, è una funzione tale che:

*tn* ∈ {0*,* 1}*, tn* ∼ Be(*yn*)

dalla quale si deduce, per definizione di distribuzione di Bernoulli:

(2)

*p*(*tn* | *x*) = *ytn* (1 − *yn*)1*−tn* (3) che, a sua volta, permette di definire la funzione di likelyhood:

*n*

*L*(*θ*) = *p*(*t*1*, ..., tN* | *θ*) = Y *p*(*tn* | *θ*) = Y *ytn* (1 − *yn*)1*−tn* (4)

*N*

*n*

nella quale:

*n n*=1

* *N* rappresenta il numero di osservazioni disponibili
* *yn* è la funzione sigmoide relativa al’equazione [1,](#_bookmark34) che può essere riscritta, racco- gliendo l’esponenziale al denominatore e sostituendo l’argomento dell’esponen- ziale, come:

*an* = *α* + *βT x,*

1

(5)

*yn* =

1 + *e−an*

Di conseguenza, per risolvere il problema di MLE (un problema di massimizzazione) bisogna derivare la funzione di likelyhood [4](#_bookmark35) rispetto ai parametri e annullarne la derivata così trovata. In riferimento a ciò, si procede applicando prima il logaritmo alla [4](#_bookmark35) ottenendo:

*N*

Σ − −

Ł(*an*) = log(*L*(*θ*)) = *tn* log(*yn*) + (1 *tn*) log(1 *yn*) (6)

*n*=1

La forma così ottenuta è chiamata log likelyhood. Il problema di massimizzazione di quest’ultima corrisponde al suo duale, ovvero alla minimizzazione della log likelyhood negativa:

argmax*an* Ł(*an*) = argmin*an* − Ł(*an*)

.Σ

= argmin

*an* −

*N*

*tn*

*n*=1

log(*yn*

) + (1

* *tn*

) log(1

* *yn*

)Σ (7)

L’ultima espressione è chiamata **cross entropia**. In statistica, la minimizzazione della cross entropia corrisponde alla minimizzazione della divergenza di Kullback- Leibler tra la distribuzione ottenuta e quella target [[16]](#_bookmark60) che, in sintesi, rappresenta una misura di quanto due distribuzioni di probabilità siano simili.

La risoluzione della [7](#_bookmark36) risulta complicata dal punto di vista analitico. Si procede quindi attraverso l’utilizzo di metodi numerici come ad esempio il metodo chiamato “discesa del gradiente”. Con questo metodo, si cerca di minimizzare una funzione di costo in modo iterativo a partire da una soluzione iniziale scelta in modo casuale. Man mano che si procede con le iterazioni *kn*, i parametri (indicati nelle prossime equazioni con

*w*) ricercati vengono aggiornati secondo la seguente formula di aggiornamento:

*wk*+1 = *wk η ∂J*

− .

*∂w* .*k*

(8)

dove il secondo termine rappresenta il prodotto tra *η*, chiamato *learning rate*, e la derivata di una funzione di costo *J* rispetto ai parametri di interesse, che rappresenta il gradiente della funzione di costo. Nel caso di un problema di classificazione, la funzione di costo è la cross entropia dell’equazione [7.](#_bookmark36) Numericamente, il metodo della discesa del gradiente avviene in questi passaggi:

* 1. Viene inizializzata una possibile soluzione *w*0 in modo casuale
  2. Si calcola il gradiente della funzione di costo *∂J*

.*∂w k*

* 1. Si aggiorna la soluzione tramite l’equazione di aggiornamento data dall’equazione [8](#_bookmark37)
  2. Si ripetono i passaggi 2 e 3 fino alla convergenza.

Tuttavia, il metodo del gradiente presenta delle criticità date dalla forma della funzione di costo e per la risoluzione si rimanda a testi specialistici.

Attualmente, questi metodi di ottimizzazione e di addestramento di modelli predittivi sono implementati in pacchetti e funzionalità di diversi linguaggi di programmazione (Python, R, Matlab) che spesso vengono utilizzati per la costruzione iniziale di questo tipo di applicazioni. Sta quindi all’utilizzatore selezionare il modello più appropriato per il caso in esame.

* + 1. **Regressione: *“Tra quanto tempo la macchina subirà un guasto?”***

In un problema di regressione, gli output desiderati *ti* sono valori continui e l’obiettivo è di predire in modo accurato un nuovo output a partire da nuovi input. Diversamente da quanto accade in un problema di classificazione, quindi, in un problema di regressione si cerca di predire un valore numerico. Un esempio applicativo di manutenzione predittiva svolta tramite risoluzione di un problema di regressione è dato dal lavoro di Tian et al. [[17]](#_bookmark61) nel quale viene utilizzata una rete neurale di tipo feedforward per la stima della vita utile rimanente (in inglese *RUL*, Remaining Useful Life) di alcuni componenti di un macchinario rotante tramite l’analisi delle vibrazioni assorbite dai

1



.

.



.

y

.

.

.

= 0

Figura 3.2: Modello di neurone artificiale.

cuscinetti del macchinario. Le reti neurali sono una tipologia di modello non-lineare caratterizzate da:

* + - * numero di neuroni
      * tipologia della rete
      * funzione di attivazione
      * valori dei pesi sinaptici e dei *bias*

Ritroviamo questi elementi nell’unità funzionale di una rete neurale, ovvero una rete neurale dotata di un singolo neurone, con diversi input e un unico output, chiamata perceptrone. In generale, un neurone artificiale è modellizzato come in figura [3.2](#_bookmark39) e il suo output dipende dal valore assunto dalla funzione di attivazione, indicata da *g*().

Ispirandosi proprio al neurone biologico e alla sua proprietà di generare un potenziale d’azione secondo la logica del “tutto o nulla”, un neurone artificiale è in grado di replicare l’effetto di sommazione temporale dei potenziali d’azione e l’effetto di “sparo” grazie la definizione di una soglia di attivazione o bias *b*. L’output di un perceptrone è quindi dato da:

*y* = *g*

.Σ*I*

0

*wixi*Σ

(9)

a sua volta, la funzione di attivazione può essere di diversi tipi (gradino, segno, lineare, sigmoide, iperbolica).

L’addestramento di un perceptrone è descritto dal seguente set di equazioni che prende il nome di **Apprendimento Hebbiano**, formulato nel 1949 dallo psicologo canadese Donald Olding Hebb che studiò il meccanismo di apprendimento delle cellule neuronali:

*wk*+1 = *wk* + ∆*wi*

*i i* (10)

∆*wi* = *ηtxi*

dove:

* *η* è il learning rate simile a quello dell’equazione [8](#_bookmark37)
* *xi* è l’i-esimo input del perceptrone
* t è l’output desiderato

I passaggi dell’apprendimento Hebbiano possono essere sintetizzati nel seguente modo:


1. I pesi vengono inizializzati in modo casuale
2. Si calcola l’output del perceptrone utilizzando i pesi così inizializzati
   1. Se l’output è diverso dall’output desiderato, si applica la regola di aggiorna- mento data dalla [10](#_bookmark40) ottenendo un nuovo set di pesi.
   2. Si ripete il passaggio 2 fino ad ottenere il risultato corretto.

Tramite questo semplice metodo, un perceptrone è capace di apprendere semplici operazioni logiche quali AND, NOT, OR. Tuttavia, il perceptrone non è in grado di risolvere tutte le operazioni logiche. Infatti mostra limitazioni nell’apprendimen- to dell’operazione logica XOR. Per ovviare a questo problema, si combinano più neuroni artificiali generando nuovi modelli chiamati Perceptroni Multistrato o, più comunemente, reti neurali feedforward.

Nelle reti neurali feedforward (figura [3.3),](#_bookmark41) inoltre, sono presenti 1 o più strati nascosti, cosa che non succede nel perceptrone multistrato.

L’output di una rete neurale avente topologia simile a quella in figura [3.3](#_bookmark41) è:

1



**.**

**.** y

**.**

Figura 3.3: Topologia di rete neurale feedforward.

*J*

Σ

*y* = *g*



*j*=0

*Wjh*

*I*

*i*=0

.Σ

*wjixi*

Σ (11)

Similmente a quanto espresso nel paragrafo precedente riguardante la classificazione, anche in un problema di regressione ci si pone l’obiettivo di minimizzare una funzione di costo (tramite il metodo della discesa del gradiente) che, nel caso di una rete neurale feedforward, è data dalla:

*E* = *N* (*tn yn*)2 (12)

Σ −

*n*=0

L’apprendimento in una rete neurale feedforward (chiamata così in quanto, per ottenere l’output della rete, l’informazione fluisce unidirezionalmente dallo strato di input a quello di output) avviene tramite un processo chiamato **Backpropagation** che, similmente con quanto visto nel paragrafo precedente, utilizza il metodo del gradiente per minimizzare iterativamente la funzione di errore della rete neurale.

Il processo di backpropagation è costituito da due fasi:

* + 1. La prima fase, chiamata **passo in avanti** consiste nel calcolare, per ogni neurone, l’output dello stesso tramite una funzione non lineare che lega l’input ai pesi

associati al neurone considerato.

* + 1. La seconda fase, chiamata **passo indietro** consiste nel ricalcolare tutti i pesi neurali partendo da quelli più vicini allo strato di output fino agli strati di input, utilizzando la regola di aggiornamento data dal metodo del gradiente.

Altre topologie di reti neurali sono le reti neurali ricorrenti e gli autoencoder.

* + 1. **Detezione di anomalie: *“Il comportamento della macchina presenta delle ano- malie?”***

In questo Use Case si utilizzano dei metodi che sintetizzano i casi di classificazione e regressione visti in precedenza, al fine di costruire dei modelli in grado di monitorare il comportamento di una certa variabile di interesse e stabilire, con una certa precisione, se il comportamento osservato rientra in alcuni gradi di accettabilità definiti a priori.

In estrema sintesi, la detezione di una anomalia può essere effettuata attraverso l’analisi di serie temporali relative ad una grandezza, effettuando delle previsioni sulla serie in esame e classificare quindi il risultato come “Anomalo” o “Normale”. Un esempio di detezione di anomalia tramite analisi di serie temporali è dato dal lavoro svolto da Malhotra et al. [[18],](#_bookmark62) nel quale è stata costruita una rete neurale ricorrente in grado di memorizzare delle sequenze numeriche al fine di individuare anomalie nell’andamento di un una certa variabile. Questo tipo di rete neurale viene chiamata Long Short Term Memory (LSTM) per la capacità di, appunto, ricordare sequenze numeriche di lunghezza variabile.

Le reti neurali ricorrenti sono una particolare topologia di rete neurale in cui è inserita una sotto topologia chiamata *“rete di contesto”* in cui vengono aggiunti nuovi neuroni negli strati nascosti. Gli output di questi neuroni sono connessi sia allo strato di output, sia a agli strati di input implementando un ritardo temporale così come avviene in un sistema retroazionato. L’ apprendimento di queste reti neurali viene svolto attraverso un’ estensione del processo standard di backpropagation, chiamato *“backpropagation nel tempo”*. La differenza sostanziale con l’algoritmo standard consiste in una fase preliminare ai passaggi della backpropagation, nella quale la rete ricorrente viene trasformata in una rete neurale feedforward attraverso





forget gate

input gate

Figura 3.4: Topologia di una LSTM

output gate

un procedimento chiamato *“network unfolding”* che procede a “dispiegare” la rete secondo tutti gli istanti temporali dati in input.

Una rete di tipo LSTM, come già detto, è una rete neurale ricorrente capace di apprendere sequenze anche molto lunghe. In generale, le LSTM sono composte da sequenze di reti neurali, ognuna di queste caratterizzate da una specifica funzione. La topologia generale di una LSTM viene riportata in figura [3.4.](#_bookmark43)

Si differenziano i seguenti moduli:

* + - * **Forget Gate**: Il risultato di questa rete è 0 o 1. Nel primo caso, quindi, il valore in memoria *ht−*1 viene cancellato. In caso contrario, il valore passa al prossimo modulo in modo inalterato.
      * **Input Gate**: Controlla il valore da riportare allo stato *ht*.
      * **Constant Error Carousel (CEC)**: Rete neurale utilizzata per contrastare un problema tipico dell’apprendimento delle reti neurali ricorrenti chiamato “scom- parsa del gradiente”. Questo effetto è conseguente all’applicazione del metodo del gradiente durante la fase di network unfolding citata precedentemente. In sintesi, durante lo svolgimento dell’algoritmo dato dalle equazioni [8,](#_bookmark37) si ottiene

una catena di moltiplicazioni tra termini tutti inferiori a 1. In questo modo, il gradiente risultante tende ad annullarsi all’aumentare delle fasi di “dispiegamen- to”, annullando quindi la possibilità di identificare un mininimo della funzione di costo. Grazie al CEC, si previene la scomparsa del gradiente perchè si inserisce un elemento che mantiene un peso sinaptico costante e pari a 1.

* **Output Gate**: Ultima rete che controlla il risultato finale della LSTM.

# Bibliografia

1. “Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate.” http://www.asst- vimercate.it/web/index.php/organizzazione/organigramma.
2. P. Costruzioni, “Pessina costruzioni 2009 - ospedale vimercate monografia.”.
3. “Gazzetta Ufficiale.”.
4. I. C. ASST Vimercate, “Procedura manutenzione programmata.” 2013.
5. I. C. ASST Vimercate, “Procedura manutenzione correttiva.” UOC Ingegneria Clinica ASST Vimercate, 2013.
6. B. Schmidt, U. Sandberg, and L. Wang, “NEXT GENERATION CONDITION BASED PREDICTIVE MAINTENANCE,” p. 8.
7. M. Maccarelli, “Manutenzione: tutte le definizioni delle norme di riferimento,” *Certifico Srl*. h[ttps://www.certifico.com/normazione/173-do](http://www.certifico.com/normazione/173-documenti-riservati-)cumen[ti-riservati-](http://www.certifico.com/normazione/173-documenti-riservati-) normazione/documenti-estratti-norme/3135-manutenzione-tutte-le-definizioni-delle- norme-di-riferimento.
8. “Prestazioni Ambulatoriali | Open Data Regione Lombardia.” [http://tiny.cc/gfa88y.](http://tiny.cc/gfa88y)
9. M. S. Manak *et al.*, “Live-cell phenotypic-biomarker microfluidic assay for the risk stratification of cancer patients via machine learning,” *Nature Biomedical Engineering*, vol. 2, no. 10, p. 761, Oct. 2018.
10. P. Wang *et al.*, “Development and validation of a deep-learning algorithm for the detection of polyps during colonoscopy,” *Nature Biomedical Engineering*, vol. 2, no. 10, p. 741, Oct. 2018.
11. “Stock performance modeling using neural networks: A comparative study with regression models - Semantic Scholar.” h[ttps://www.seman](http://www.semanticscholar.org/paper/Stock-)ticsc[holar.org/paper/Sto](http://www.semanticscholar.org/paper/Stock-)c[k-](http://www.semanticscholar.org/paper/Stock-)

performance-modeling-using-neural-networks%3A-A-Refenes-Zapranis/17ec85347dd8950d2895b6b6ed

1. T. Nagem, R. Qahwaji, S. Ipson, Z. Wang, and A. Al-Waisy, “Deep Learning

Technology for Predicting Solar Flares from (Geostationary Operational Environ- mental Satellite) Data,” *International Journal of Advanced Computer Science and* *Applications*, vol. 9, Feb. 2018.

1. S. Sun, S. Wang, Y. Wei, X. Yang, and K.-L. Tsui, “Forecasting tourist arrivals with machine learning and internet search index,” 2017, pp. 4165–4169.
2. S. Levantesi and V. Pizzorusso, “Application of Machine Learning to Mortality Modeling and Forecasting,” *Risks*, vol. 7, p. 26, Feb. 2019.
3. M. Battifarano, D. DeSmet, A. Madabhushi, and P. Nabar, “Predicting Future Machine Failure from Machine State Using Logistic Regression,” *arXiv:1804.06022* *[stat]*, Apr. 2018.
4. S. Kullback and R. A. Leibler, “On Information and Sufficiency,” *The Annals of* *Mathematical Statistics*, vol. 22, no. 1, pp. 79–86, Mar. 1951.
5. Z. Tian, “An artificial neural network method for remaining useful life prediction of equipment subject to condition monitoring,” *Journal of Intelligent Manufacturing*, vol. 23, pp. 227–237, 2012.
6. P. Malhotra, L. Vig, G. Shroff, and P. Agarwal, “Long Short Term Memory Networks for Anomaly Detection in Time Series,” *Computational Intelligence*, p. 6, 2015.